扬州洁源环境股份有限公司质效感知系统

在线检测仪表采购项目招标文件

扬州洁源环境股份有限公司拟对汤汪污水处理厂质效感知系统在线检测仪表采购项目进行公开招标。现欢迎符合相关条件的投标人投标，我方具体要求如下：

一、项目情况介绍

本项目场址位于扬州洁源环境股份有限公司汤汪污水处理厂内。

- 1.1供货范围

| 项目需求清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 备选品牌 |
| 1 | 硝氮在线分析仪 | 详见技术要求部分 | 只 | 2 | HACH、岛津、ABB |
| 2 | 氨氮在线分析仪 | 详见技术要求部分 | 只 | 2 | HACH、岛津、ABB |
| 3 | 悬浮固体浓度/浊度分析仪 | 详见技术要求部分 | 只 | 1 | HACH、岛津、ABB |

- 1.2技术要求

A、在线硝氮分析仪

硝氮传感器技术参数：

(1)	测量原理：UV紫外吸收法

(2)	★测量方法：采用双光路检测，具有污泥补偿功能；

(3)	光程：1mm

(4)	测量范围：0.1~90mg/L NO3-N

(5)	检出限：0.1mg/L NO3-N

(6)	★准确度：±5%测量值±0.1mg/L NO3-N

(7)	分辨率：0.01至999.99

(8)	自清洗：机械式刮片自清洗；

(9)	污泥补偿功能：具有

(10)测量间隔：15s，30s，1min，5min，10min，30min

(11)响应时间：T100：1min

(12)材质：外壳：不锈钢；外壳密封：硅胶；刮刷轴、刮刷臂：不锈钢；刮片：硅胶；测量窗：石英玻璃；电缆：聚氨酯（PUR）；电缆接头：不锈钢；密封电缆压盖：PVDF；

(13)环境条件：温度2℃至40℃，相对湿度95%，无凝结

(14)压力限值：0.5bar

(15)电缆长度：10m，（需选配）通过连接延长电缆最大可达60m

(16)安装方式：浸没式FGLZX414.00.20000

控制器技术参数：

(1)显示：图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式；

(2)	显示屏分辨率：160×240像素；

(3)显示屏尺寸：48×68mm；

(4)安全等级：两个密码保护；

(5)探头输入：单通道；

(6)输出：（自带）2路模拟0/4-20mA输出信号；

(7)工作环境：-20~60℃，0~95%相对湿度、无冷凝；

(8)存储环境：-20~70℃，0~95%相对湿度、无冷凝；

(9)继电器：四个SPDT（C型）触头，1200W，5A，250Vac；

(10)数据存储：有2个数据记录仪，每个为128Kb。记录数据以XML的格式被下载到SD（4G）卡上；

(11)外壳防护等级：NEMA4X/IP66；

(12)防爆认证：Class I，Division II，groups A，B，C，D T4（带电缆夹头、电源线和流量传感器没有防爆认证）；

(13)电源：100~240VAC±10%，50/60Hz；

(14)★电子认证：EMC：CE认证，电磁和辐射排放符合EN50081-2，抗干扰符合EN 61000-6-2；

(15)安装方式：壁挂/面板/夹管式安装；

(16)外壳材质：聚碳酸酯，铝质（镀粉末）；

B、在线氨氮分析仪（离子选择电极法）

传感器技术参数：

(1)	★测量方法：使用氨氮、钾的离子选择电极以及参比系统进行电势测量；

(2)	量程：0~1000mg/L NH4-N；0~1000mg/L K+；

(3)	准确度：±5%+0.2 mg/l（使用标准溶液）NH4-N；

(4)	响应时间：<3min；

(5)	★传感器测量柱体：自动输入出厂校准数据

(6)	★校准方法：传感器膜头代码(含代码形式的出厂校准信息)单点和两点矩阵校准；

(7)	水样条件：水样温度：2℃~40℃；pH量程：5~9；流量：<4m/s；

(8)	操作温度：-20℃~45℃；

(9)	传感器的浸没深度：0.3m~3.0m；

(10)样品压力：最大0.3bar；

(11)传感器材质：不锈钢（1.4571），ASA + PC，硅，PVC和PU；

(12)测量柱体材质：不锈钢（1.4571），PVC，POM，ABS，NBR；

(13)清洗设备材质：TPE，PUR，不锈钢（1.4571）；

(14)传感器的电缆长度：传感器连接的固定电缆为10m，可延长至100m；

(15)过程连接：1inch螺纹；

(16)防护等级：IP68；

(17)功耗：1W；

(18)配套空气自动清洗装置FGZQX-NISE和栏杆式安装工具包FGLZX414.00.80000-1 1/4

控制器技术参数：

(1)显示：图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式；

(2)	显示屏分辨率：160×240像素；

(3)显示屏尺寸：48×68mm；

(4)安全等级：两个密码保护；

(5)探头输入：单通道；

(6)输出：（自带）2路模拟0/4-20mA输出信号；

(7)工作环境：-20~60℃，0~95%相对湿度、无冷凝；

(8)存储环境：-20~70℃，0~95%相对湿度、无冷凝；

(9)继电器：四个SPDT（C型）触头，1200W，5A，250Vac；

(10)数据存储：有2个数据记录仪，每个为128Kb。记录数据以XML的格式被下载到SD（4G）卡上；

(11)外壳防护等级：NEMA4X/IP66；

(12)防爆认证：Class I，Division II，groups A，B，C，D T4（带电缆夹头、电源线和流量传感器没有防爆认证）；

(13)电源：100~240VAC±10%，50/60Hz；

(14)★电子认证：EMC：CE认证，电磁和辐射排放符合EN50081-2，抗干扰符合EN 61000-6-2；

(15)安装方式：壁挂/面板/夹管式安装；

(16)外壳材质：聚碳酸酯，铝质（镀粉末）。

C、在线MLSS测量仪

污泥/浊度传感器技术参数：

(1)	★测量原理：双光束近红外光/散射光，90°和140°检测器，不受样品颜色干扰；

(2)	测量范围：固体悬浮物：0.001mg/L~50g/L浊度：0.001～4000NTU；

(3)	★精度：测量浊度时：小于读数的1%；测量固体悬浮物时：小于读数的5%；

(4)	重现性：测量浊度时：小于读数1%；测量固体悬浮物时：小于读数3%；

(5)	检测限：测量浊度时：0.001NTU；测量固体悬浮物时：0.001mg/L；

(6)	响应时间：1秒；

(7)	形式：PVC材质，具有自诊断功能和机械式刮片自清洗功能；

(8)	测量单位：浊度：NTU，FNU，或TE/F；悬浮固体：g/L，mg/L，ppm，或%；

(9)	工作温度：0℃~40℃；

(10)防护等级：IP68；

(11)电缆长度：10m；

(12)安装方式：浸没式FGLZX414.00.20000

控制器技术参数：

(1)显示：图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式；

(2)	显示屏分辨率：160×240像素；

(3)显示屏尺寸：48×68mm；

(4)安全等级：两个密码保护；

(5)探头输入：单通道；

(6)输出：（自带）2路模拟0/4-20mA输出信号；

(7)工作环境：-20~60℃，0~95%相对湿度、无冷凝；

(8)存储环境：-20~70℃，0~95%相对湿度、无冷凝；

(9)继电器：四个SPDT（C型）触头，1200W，5A，250Vac；

(10)数据存储：有2个数据记录仪，每个为128Kb。记录数据以XML的格式被下载到SD（4G）卡上；

(11)外壳防护等级：NEMA4X/IP66；

(12)防爆认证：Class I，Division II，groups A，B，C，D T4（带电缆夹头、电源线和流量传感器没有防爆认证）；

(13)电源：100~240VAC±10%，50/60Hz；

(14)★电子认证：EMC：CE认证，电磁和辐射排放符合EN50081-2，抗干扰符合EN 61000-6-2；

(15)安装方式：壁挂/面板/夹管式安装；

(16)外壳材质：聚碳酸酯，铝质（镀粉末）；

二、报价形式

1.投标人须根据材料清单中推荐的品牌、型号进行选择报价,同时在投标文件中明确采用的品牌、型号。如投标产品不在备选品牌、型号中的投标文件将不被接受。

2.此价格包含本项目涉及到的一切费用（包含增值税费、利润、质保期内及验收前所需全部药剂费、服务费、临时设备安装及拆卸费、运输费、保险费等所有费用）；

3.最高限价：26万元。

三、投标人的资格要求

1、满足采购法律法规相关规定，并提供下列材料：

1.1投标函(原件)

1.2资格声明(原件)

1.3若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证 (复印件加盖投标人公章)；若授权代表参加投标的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证 (复印件加盖投标人公章)

1.4营业执照或民办非企业单位登记证书或事业单位法人证书等相关身份证明材料(复印件加盖投标人公章)

1.5投标人依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月（2025年7月-2025年9月）缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

1.6投标人近三个月内任意一个月（2025年7月-2025年9月）的依法纳税证明材料 (复印件加盖投标人公章)

1.7投标人参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

1.8投标人未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

1.9投标人信用承诺书（原件）

2、本项目的特定资格要求：

2.1投标人须为投标货物制造商（生产者）或其授权的代理商，代理商必须获得制造商出具的针对本项目的授权书（复印件加盖投标人公章，原件备查），制造商和其授权的代理商同时参加投标的，则代理商不能参加投标。

3、拒绝下述投标人参加本次采购活动：

3.1投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。

- 3.3投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

四、付款方式及质保要求

1、合同签订后，待乙方货到安装调试完成，甲乙双方验收无异议后，甲方收到乙方开具的13%增值税专用发票后30个工作日内向乙方支付95%项目款。余额5%（无息）在质保期满后，且甲乙双方无任何争议情形下，甲方收到乙方开具的增值税专用发票后30个工作日内支付。

2、本项目质保期为 1 年，质保期从设备安装调试验收合格之日起计算。

3、在质保期内如出现因设备质量问题或者更换部件造成的设备故障引起的返工维修或更换，返工所发生的费用由投标人承担。

五.中标模式：综合评标法。

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 50分 | 以有效投标文件投标价的算术平均值为评标基准价，评标价等于或低于评标基准价的得满分，高于评标基准价的相应扣减得分：投标人的评标价每高出该评标基准价1%扣0.5分，不足1%的按照1%计算。 |
| 2 | 产品技术 要求 | 20分 | 投标人所投产品及服务的技术参数与采购文件需求中“技术指标参数”要求相比较，其中标注“★”每有一个负偏离扣2分；非“★”每有一个负偏离扣1分，扣完为止。（20分） （所投产品的技术参数必须提供相应的证明材料复印件加盖投标人公章） |
| 2 | 技术方案 | 14分 | 1、质量保证措施及供货方案（包括但不限于质量、交货保证措施、供货及安装等）进行评分（9分）： 1.1质量、交货保证措施（3分）： 质量措施细致全面、合理、可行性强的得3分； 质量措施描述简单、考虑略有欠缺得1分； 未提供不得分。 1.2供货方案（3分）： 根据投标人提供具体的供货方案，包括订货、物流及相关证明材料以确保最终交付货物的真实性进行评分。 方案细致全面、合理、可行性强的得3分； 方案描述简单、考虑略有欠缺得1分； 未提供不得分。 1.3安装方案（3分）： 安装方案必须包括但不限于以下内容： 1）施工组织计划 2）人员安排 3）安装质量和控制措施 方案细致全面、合理、可行性强的得3分； 方案描述简单、考虑略有欠缺得1分； 未提供不得分。 |
|  |  |  | 2、本项目调试、验收方案（5分）： 方案细致全面、工作安排合理、可行性强，完全响应需求得5分； 方案较为完整，工作安排、进度描述详细且具有可行性得3分； 方案基本完整，工作安排、进度描述基本详细得1分； 方案太笼统、不贴合实际或未提供不得分。 |
| 3 | 售后保障 | 8分 | 1、售后方案（7分）： 综合评价投标文件提供的售后服务，包括到场响应速度、服务意识、问题处理的专业性与及时性、对分包商的协调能力、紧急再供货流程的通畅性、变更流程的配合度及诚信度等方面。 方案完善、合理、提供服务高效便捷的得7分； 方案较为完善，提供服务较为便捷的得5分； 方案基本合理，提供服务时效性基本便捷的得3分； 方案简单，考虑有欠缺的得1分； 可行性较低、不完整或未提供不得分。 - 2、培训方案（1分）：提供免费技术培训（包括人员培训频次、人员培训课题等），技术指导方案（应急方案、突发事件的预警及处理方案等）得1分，不提供不得分。 （提供承诺函，格式自拟，未提供不得分） |
| 4 | 企业资质 | 5分 | 1、投标人具有以下所有证书，且证书在认证期有效内的得2分，每少一份扣1分，扣完即止： 1、环境管理体系证书； 2、质量管理体系证书； 注：须提供清晰的证书复印件和网络查询截屏（如有）并加盖投标人公章，否则不得分。 2、投标人具有中国环境保护产业协会评定的AAA企业信用等级评价的得2分，AA 得1 分，其他不得分。 评审依据：提供相关证书原件扫描件并加盖投标人公章证明，原件备查。 |
| 5 | 企业业绩 | 3分 | 投标人提供 2023 年 1 月 1 日以来（时间以合同签订时间为准），投标人具有类似本项目污水处理厂在线检测仪表销售业绩，每有一个业绩的加1分，最多得3分。 （提供合同复印件等相关证明材料且能清晰反映业绩的并加盖投标人公章，原件备查。注：单项销售合同明细需至少包含硝氮、氨氮、污泥浓度在线分析仪其中两种设备） |
| 备注：各投标单位应在报价文件中提供相关内容并在投标文件前附目录，如缺项，则不得分。 |  |  |  |

六.合同签订：若贵单位中标，我方将通知贵单位签订后续合同。

七、投标文件的中标、提交方式、时间及地点

1、提交方式：投标文件必须按要求密封，并将纸质投标文件直接送达或者邮寄。

2、提交地点：扬州市广陵区汤汪路1号 扬州洁源环境股份有限公司物资采购处211办公室

3、联系人：董石语    联系电话：13382752557

4、提交截止时间： 2025 年11月19日上午11：30前将纸质投标文件邮寄或送达我单位，超过投标截止时间送达的文件不予接受（采用邮寄方式的以我单位实际签收时间为准，快递系统‘已发出’但未签收的视为逾期）。

5、参加投标企业的文件一概不退，资料封存归档。

八、合同模板

采购合同

###### 采购人：扬州洁源环境股份有限责任公司（以下简称甲方）

投标人：                            （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列货物：        。

货物名称、规格及数量等要求详见招投标文件。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____元人民币（¥_____元）。

2.2 本合同总金额包括所乙方提供的投标产品配置及分项报价表内所包含的设备费、辅材费、安装费、运费、调试费、培训费和13%税费等为完成本项目所发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务费用。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；             （2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表；               （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；                 （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；         （8）乙方投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、履约保证金

本项目无履约保证金。

7、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8、质保期

8.1 质保期 一 年。（自项目验收合格之日起计，质保期内因设备质量问题维修或更换的部件，其质保期自维修/更换完成并验收合格之日起重新计算一年）

9、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：      合同生效后后50天内

9.2 交货方式：      乙方送货上门

9.3 交货地点： 扬州市广陵区汤汪街道汤汪路1号汤汪污水处理厂

10、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 付款方式：合同签订后，待乙方货到安装调试完成，甲乙双方验收无异议后甲方收到乙方开具的13%增值税专用发票后30个工作日内向乙方支付95%项目款。余额5%（无息）在质保期满后，且甲乙双方无任何争议情形下，甲方收到乙方开具的增值税专用发票后30个工作日内支付。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2 乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

12.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_24__小时内到达甲方现场。

12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.6上述的货物免费保修期为一年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

13、交货、调试和验收

13.1乙方应当在合同生效后 50 天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货到甲方后，甲乙双方须在货到次日  5  工作日内初验收（法定节假日顺延），甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3 乙方按照招标文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4 甲乙双方关于调试和验收的其他约定： 无 。

14、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。

15、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。

15.4乙方因逾期交货或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价 10 %赔偿金。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18、合同其它

18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

18.3 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.4 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执贰份。

| 甲方（采购人/买方） 甲方（章）：扬州洁源环境股份有限公司 地点：扬州市广陵区汤汪乡同心村1号 法定代表人或委托人： 开户银行：中国建设银行扬州城东支行 账号：32001745136051522323 签约时间： | 乙方（投标人/卖方） 乙方（章）： 地点： 法定代表人或委托人： 开户银行： 账号： 签约时间： |
| --- | --- |

九、投标文件格式

投标文件

（正或副本）

项  目  名  称：

投 标 人 名 称：

日         期 ：

说明：

对本章所有的响应文件格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、开标一览表

四、分项报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、......

一、资格性和符合性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

二、资信证明文件要求

1、符合采购法律法规规定的条件目录

1.1投标函(原件)

1.2资格声明(原件)

1.3若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证 (复印件加盖投标人公章)；若授权代表参加投标的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证 (复印件加盖投标人公章)

1.4营业执照或民办非企业单位登记证书或事业单位法人证书等相关身份证明材料(复印件加盖投标人公章)

1.5投标人依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月（2025年7月-2025年9月）缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

1.6投标人近三个月内任意一个月（2025年7月-2025年9月）的依法纳税证明材料 (复印件加盖投标人公章)

1.7投标人参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

1.8投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

1.9投标人信用承诺书（原件）

2、本项目的特定资格要求：

2.1投标人须为投标货物制造商（生产者）或其授权的代理商，代理商必须获得制造商出具的针对本项目的授权书（复印件加盖投标人公章，原件备查），制造商和其授权的代理商同时参加投标的，则代理商不能参加投标。

投标函

致：扬州洁源环境股份有限公司

根据贵方的招标文件，正式授权下述签字人_______ (姓名)代表我方________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，将被列入失信名单。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____日

资格声明

1、名称及其它情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：                           	邮编：

电话：                                 传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、近三年同类投标货物和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、本次招标要求的其他资格文件以及投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失中标资格。

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：________年____月____日

（注：资格声明为格式文件,请勿修改，否则将导致投标文件无效。）

法人授权书

本授权书声明：_____（投标人名称）授权____（被授权人的姓名）为我方就     项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字或盖章：

联系电话（手机）：

单位名称：

授权单位盖章：

地址：

日期：

法人身份证复印件：

被授权人身份证复印件：

参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

投标人信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对_______________项目采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

投标人：（公章）

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

三、开标一览表

项目名称：

投标人全称（加盖公章）：

| 名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 报价 | 大写： 小写： （人民币） 含13%增值税 |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

注：开标一览表必须加盖公章，单独密封，在投标截止时间前与投标文件一起递交。

四、分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

注：各投标人可以根据实际情况合理安排，对上述项目适当予以调整。

五、技术参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 日内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日