江苏长江水务股份有限公司

中核RMS5124型四路低本底α、β测量仪、

顺昕7000型放射性水样蒸发浓酸赶酸仪

比价文件

招    标    人：江苏长江水务股份有限公司

发 放 日 期：  2021年3月18日

# 前  附  表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江苏长江水务股份有限公司 |
| 3 | 招标方式 | 公开比价招标 |
| 4 | 招标内容 | 中核RMS5124型四路低本底α、β测量仪1台 顺昕7000型放射性水样蒸发浓酸赶酸仪1台 |
| 5 | 最高限价 | 中核RMS5124型四路低本底α、β测量仪30万元/台 顺昕7000型放射性水样蒸发浓酸赶酸仪20万元/台 合计最高限价50万元 |
| 6 | 交货期/供货期 | 合同签订后30天 |
| 7 | 目的地 | 招标方指定地点 |
| 8 | 采购单位 | 江苏长江水务股份有限公司 |
| 9 | 报价方式 | 密封报价 |
| 10 | 报价有效期 | 从投标截止日起30天内有效，如中标有效期延止合同终止。 |
| 11 | 投标截止时间 | 2021年 3 月 26 日上午 9:00（北京时间） |
| 12 | 投标文件递交 | 扬州市文汇东路249号 江苏长江水务股份有限公司物资供应处 |
| 13 | 开标会 | 2021年 3 月 26 日上午 9:30（北京时间） |
| 14 | 标书装订及密封要求 | 所有封袋上应写明招标人名称、设备名称和标段及投标人的名称。 所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴 。 |
| 15 | 其他 | - 下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准； - 本招标文件的解释权属于江苏长江水务股份有限公司 |
| 16 | 联系方式 | 招标人：江苏长江水务股份有限公司 地 址：扬州市文汇东路249号 电 话：0514-82981760 联系人：邵煜明 |

第一章  报价邀请

江苏长江水务股份有限公司就水质中心中核RMS5124型四路低本底α、β测量仪、顺昕7000型放射性水样蒸发浓酸赶酸仪进行询价采购，欢迎符合条件的供应商参加报价。

一、项目简要说明：
   本项目针对中核RMS5124型四路低本底α、β测量仪、顺昕7000型放射性水样蒸发浓酸赶酸仪进行比价采购，供应商需按要求对产品进行报价，单项报价分别不得超过限价，如有一个超过则投标无效；合计总价不得超过合计最高限价，否则投标无效。最终采购完全满足招标文件技术参数要求且价格最低的产品。

二、技术参数要求及相关服务要求：

详见附表一、附表二

三、仪器安装、验收

1、符合仪器出厂规定的参数、指标。

2、由中标方负责对货物的安装调试，由招标方按招标文件及产品技术标准验收。在仪器验收指标合格并获得买方确认后，仪器的安装工作方为完成。

四、技术服务要求：

1、中标方必须向买方提供18个月的免费质保服务；

2、 中标方须提供货物原厂全套技术文件及产品软件，包括中英文的安装说明、操作手册、软件使用手册，产品合格证明文件，并且货物运行的相关软件终身免费升级。

3、中标方须对货物的使用提供免费的技术指导服务；

4、质保期满后中标方须对货物提供终身维修服务，若仪器出现故障时，中标方须在接到通知后8小时内响应，24小时内到现场维修，如遇到大的零配件更换，最长排除故障时限不超过1周。

五、报价方式及内容

（1）上述货物以人民币报出一次性不得更改的价格，报价包括：设备及软件、附件费、包装运输费、税金、安装调试费、服务等相关费用。

（2）凡涉及报价的补充说明或修正，均以书面形式进行。

（3）如报价货物与需求货物有偏离，请报价供应商提供所报货物的详细技术规格说明（如产品说明书等），并确保其性能不低于需求货物。

（4）供应商可对安装现场进行踏勘，但费用由供应商自行承担。

六、付款方式：该项目的货款以人民币支付，安装调试完毕经验收合格后一个月内支付至合同总价款的95%，剩余5% 作为质保金在质保期满后一个月内无息付清。

附表一:

中核RMS5124型四路低本底α、β测量仪

技术参数

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四路低本底αβ测量仪 | 详见技术要求 | 1 | 台 |  |

一、环境要求

1、电源电压：交流220V±10%；

2、环境湿度：+5~35℃±2℃

3、湿度：≤85%（+30℃）。

二、主要技术性能

1、仪器对于90Sr-90Y β（活性面直径Φ20mm）源的2π探测效率比：≥50%时，本底≤0.15cm-2min-1；

2、仪器对于239Puα（活性面直径Φ30mm）源的2π效率比：≥80%时，本底≤0.005 cm-2min-1；

3、α/β交叉性能：α进入β道＜3%（对239Pu），β进入α道＜0.5%（对于90Sr-90Y）；

4、效率稳定性：仪器连续通电24小时，各路探测器效率变化小于±10%；

5、本底稳定性：在100min的测量时间内，本底计数变化在（Nb±3σ）的范围内，其中Nb  为本底计数的平均值，σ为本底计数的标准误差。

6、绝缘电阻：≥2兆欧姆；

7、耐压绝缘度：＞1500V。

三、配置清单

1、主探测器：每个主探测器是由低本底αβ闪烁体和低噪声光电倍增管组成。其特点是：（1）闪烁体采用新工艺制成，不怕污染，表面可以擦洗，经久耐用，价格便宜。（2）计数面积大，面积21cm2（φ52mm）。（3）灵敏度高，其中：β：0.5×10-2～3×10-2Bq；α：5×10-3Bq。

2、反符合探测器：主要是为了降低宇宙射线中μ介子产生的本底，也可部分的减少环境辐射产生的本底。由1块200mm×30mm 平行板塑料闪烁体和1只光电倍增管组成。反符合效率＞99%。

3、铅室：由7.5cm的铅和1.5cm的钢壳做屏蔽物质，总重500Kg。铅室分为上铅室和下铅室，上铅室可拆卸，安装维修十分方便。铅室顶部和低部的铅厚为10cm。铅室和电子学电路安装在标准机柜中。

4、电子线路 ：低压电源、高压电源和测量控制单元各1台。

附表二:

顺昕7000型放射性水样蒸发浓酸赶酸仪

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 交货日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射性水样蒸发浓酸赶酸仪 | 详见技术要求 | 1 | 台 |  |

一）设备要求：

设备符合国标方法，能够实现加热源功率可调，恒温加热，逐次进样，蒸发浓缩定量控制，一键清洗废液收集自动排放，适用于各行业样品中α、β放射性项目的预处理。

二）技术要求：

1.整机微电脑控制，能够一键启动、多个样品同时进行浓缩，进样独立控制、浓缩定量自动判断，各通道互不干扰且独立运行。

★2.必须满足国标要求，不少于10个样品通道，配套旋转进样手臂自动添加样品，减少固定进样管路模式，减少蒸汽酸雾对进样管路的腐蚀影响，实现样品自动逐次添加，提供实物图照片证明。

★3.热源要求模具化且耐腐蚀的碳纤维型材，热均衡、效率高。远红外辐射加热，功率可调、单孔单控。

4.菜单编辑不小于7寸屏幕，各参数指令触摸操控，全屏呈现便于操作。

5.要求具备赶酸模式，无需额外配套设备，实现样品浓缩后无需转移，自动实现赶酸过程。

6.要求多浓缩模式运行，至少具有自动定量浓缩和非定量浓缩种模式，实现样品的自动无人值守进样浓缩。

7.要求配套清洗废液收集杯，实现一键清洗排废，废液自动收集排放，无需手工放置废液收集杯接收。

8.要求具有断电无停机运行模式，实现断电后数据实时记录，确保运行数据不丢失。

★9.具有加酸串口，可升级自动加酸去流程自动进样-浓缩-加酸-赶酸预处理，智能化运行分析

★10.为保障本次招标设备的长期使用，仪器制造商需具备长期提供售后服务的基本规模及能力，要求制造商具备生产制造资质，产品生产厂家需通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，并提供不少于10家省级用户单位出具的验收报告，否则技术响应评分值按零分计。

三）参数要求：

2.1加热单元：不少于10个样品同时处理，各通道独立控制

3.2温度控制：0-350℃可调 功率控制

3.3样品容器：瓷蒸发皿

3.4容器规格：瓷蒸发皿：125mL

3.5蒸发浓缩量：50mL

★3.6进样方式：自动逐次进样模式，旋转进样手臂，提供实物图照片证明

★3.7排废清洗：配套清洗杯，自动排废收集排放

3.8功率：1500W

四）配置：

主机一套、样品旋转自动进样手臂2套、进口高精度定量系统10套、耐腐蚀热源系统10套、耐腐管路10套、废液收集1套、随机工具一套。

第二章 报价文件格式

1、报价一览表

项目编号：

| 产品名称 | 总价（元）分别大小写 |  | 交货日期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |

注：1、若表格不够可根据上表格式另行填制。（若有明细，需提供明细报价表）

2、以人民币报价，以上报价含：设备及附件费、辅材费、包装运输费、税金（13%增值税专票）、安装调试费、配套服务等相关费用。

3、如报价货物与需求货物有偏离，请另附说明。

4、如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负。

供应商公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2、项目技术规格偏差表格式

项目编号：

| 序号 | 比价招标文件技术要求 | 响应技术要求 | 偏离/响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：供应商应对照比价招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件中的技术要求做出了实质性的响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值。未在上表中说明的，将被认为完全响应询价文件的规定。

供应商公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

3、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目编号）的（项目名称）报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年月日签字生效，特此声明。

法定代表人（授权人）签字或盖章：

职                        务：

单     位     名    称（公章）：

地                        址：

供应商代表（被授权人）签字或盖章：

职                        务：

单       位       名      称：

地                        址：

4、其它资料

1、供应商营业执照复印件。

2、质保期承诺（格式自拟，并由供应商盖章、签字）。

3、供应商认为需要递交的其它资料。

- 合同主要条款

1、合同双方（买方、卖方）基本信息

2、采购名称、数量（按实际结算）、单价（含运保杂费）、技术参数、供货时间。

3、供货方对质量负责的条件和期限、包装物的供应及回收包装标准。

4、交货地点、方式（按招标方要求送至指定地点<扬州>）。

5、运输方式及到达站、港费用负担：由供货方承担运输及货物的拆卸。

6、验收标准和提出异议期限：

货到现场交付时，由买方按照招标文件中规定的标准和要求进行验收，若达不到标准要求，所发生的一切后果及费用由投标方承担。如发现中标标准、要求与交货不相符合的除相应的处罚外，3年内不得参加我公司招投标。

7、结算方式及期限（无预付款）：

安装调试完毕经验收合格后一个月内支付至合同总价款的95%，剩余5% 作为质保金在18个月的质保期满后一个月内无息付清。

8、违约责任。

（1）因卖方瑕疵履行、履行不能或拒绝履行，导致合同目的不能实现，买方有权解除合同并要求卖方赔偿由此导致的所有损失；

（2）卖方延迟履行义务，需承担合同总价款5%的违约金；

（3）卖方在质保期内未能履行质保义务，需承担合同总价款5%的违约金。

（4）定期对卖方履约情况进行考核评定。如卖方在合同期间存在执行不到位或经确认存在质量缺陷的情况，买方根据《供应商管理办法》的相关条款进行处理，有权采取暂停支付货款、终止合同、降低信用、取消合作资格等手段，维护双方权利及义务。

9、解决合同纠纷的方式：因履行本合同发生争议，如当事人协商不成，由（一）提交仲裁委员会；（二）向当地法院提起诉讼。

10、其他约定事项：

供货方须承担货物运输、上下货及安装调试过程中产生的安全责任。